## JCSS校正仕様
JCSS校正仕様
下記内容をご確認の上、別シート"校正依頼及び使用履歴確認書"にご記入をお願いいたします。
1.適用範囲
真空計 0.0001 Pa以上133000 Pa以下
標準リーク 1.0×10-10 Pa m3/s以上1.0×10-6 Pa m3/s以下
※詳細は独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページの一般情報よりご確認下さい。
2.校正方法
真空計、標準リークともに比較校正法
3.測定点一覧
種類 | 被校正品 | 校正点 | 校正ガス
真空計 | 粘性真空計(スピニングロータ真空計) | 1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1 Pa | 窒素
| 電離真空計 | 1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1 Pa
| 隔膜真空計 | フルスケールの10，50，90％
| 熱伝導真空計 | 10，100，1000 Pa
標準リーク | ＿＿＿＿ | 24 ℃ | ヘリウム
4.校正施設（恒久的施設で行う校正）
場所：神奈川県茅ケ崎市萩園２５００ 〒２５３－８５４３
アルバックテクノ株式会社 規格品部 計測機器課 標準校正G
ＴＥＬ ：０４６７－８９－２４９７
環境：校正室温度 23±3 [℃]
校正室湿度 50±30 [%]
5.被校正器について
１）真空計について、表示部や外部出力を有しているものをお受け致します。（測定子のみでお受けする事は出来ません。）
２）有害物質による汚染や化学物質の付着など、弊社校正設備に悪影響を及ぼす恐れがあるものはお受け出来ません。 （校正依頼及び使用履歴確認書をご提出頂いた上で、校正の可否を判断させて頂きます。）
３）真空計測定子(センサー)、標準リークは郵送により感度変化や断線、故障の可能性が懸念される為、 弊社への持ち込み、引取りを基本と致します。(ただし、懸念による免責をご了承頂ける場合は郵送も可能です。)
４）アナログメ－タのLOG表示をするタイプについては、不確かさ算出方法の関係より校正点の仮数部は『1』に制限されます。
6.校正結果の報告
【校正証明書】の提出をもってご報告とさせて頂きます。
7.適合性について
校正結果に対する適合性の表明が必要な場合はご相談下さい。お客様と適合性表明に必要な判断項目をお打合せの上、決定させて頂いた内容に基づいて 校正結果の適合性表明書を発行致します。（別途費用が発生致します。）
8.機密保持
校正業務を遂行する上で知り得たお客様の情報は、JIS Q17025:2018の要求事項に従い、責任をもって管理致します。
9.その他
本仕様に記載がない条件については別途ご相談下さい。可能な限り対応させて頂きます。
以上

## 依頼書
ご記入年月日 | [11 empty] | 受付番号 |  | アルバックにて記入
[12 empty] | WBS番号 |  | アルバックにて記入
所有者（校正証明書の発行先になります。）
和文校正証明書
会社名
郵便番号 |  |  | 〒
住所
英文校正証明書
会社名
郵便番号 |  |  | 〒
住所
依頼者
会社名
郵便番号 |  |  | 〒
住所
部署名 | [12 empty] | TEL
お名前 | [12 empty] | FAX
被校正品の内容
種類 |  | プルダウンから選択 |  |  |  |  | 製造業者 |  | プルダウンから選択(手入力可)
| 品名 | [5 empty] | 型式 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | アルバックテクノ 受入確認
1 | プルダウンから選択
2
3
4
5
粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]
装置との接続口形状 |  |  |  |  | プルダウンから選択(手入力可) | [11 empty] | 粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]＋追加校正点
電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]
校正内容 | [16 empty] | 電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]＋追加校正点
種類 | [5 empty] | 内容
プルダウンから選択 | [5 empty] | プルダウンから選択
熱伝導真空計 標準点10，100，1000[Pa]＋追加校正点
校正証明書の種類 | [16 empty] | 標準リーク 24[℃]
和文 |  |  | 部 | 英文 |  | 部 | [10 empty] | 標準リーク 5～40[℃]の範囲で指定された温度１点
弊社への納品方法、および弊社からの返送方法
納品方法 |  |  | プルダウンから選択
返送方法 |  |  | 混載便（下記に返送先情報をご記入下さい。）
依頼者と同じ場合
返送先 『混載便』選択時に記入 |  |  | 会社名
|  |  | 郵便番号 |  | 〒
住所
|  |  | 部署名 | [9 empty] | TEL
お名前
使用履歴（記入漏れにより発生した弊社装置故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
化学物質名（化学式も含む） | [7 empty] | 有害性の有無 |  | 症状（有害の場合）
プルダウンから選択
※弊社校正設備に悪影響を及ぼす恐れがあるものはお受け出来ません。
使用装置及び主排気系（例.蒸着装置、油拡散ポンプ）
別シート"JCSS校正仕様"を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明致します。
様式番号 FB0013-07
チェック願います
チェック

## 依頼書記入例
ご記入年月日 |  |  |  |  | 20○○/○○/○○ | [8 empty] | 受付番号 |  | アルバックにて記入
[14 empty] | WBS番号 |  | アルバックにて記入
所有者（校正証明書の発行先になります。）
校正証明書の種類 | [18 empty] | 標準リーク 24[℃]
和文 |  | 1 | 部 | 英文 |  | 1 | 部 | [11 empty] | 標準リーク 5～40[℃]の範囲で指定された温度１点
和文校正証明書
会社名 |  |  | 株式会社ABC
郵便番号 |  |  | 〒 | ○○○-○○○○
住所 |  |  | ○○県○○市○○番地
英文校正証明書
会社名 |  |  | ABC Co., Ltd.
郵便番号 |  |  | 〒 | ○○○-○○○○
住所 |  |  | ○○ ○○ ○○
依頼者
会社名 |  |  | 株式会社ABC
郵便番号 |  |  | 〒 | ○○○-○○○○
住所 |  |  | ○○県○○市○○番地
部署名 |  |  | 品質保証部 | [11 empty] | TEL | ○○○○-○○-○○○○
お名前 |  |  | 真空太郎 | [11 empty] | FAX | ○○○○-○○-○○○○
被校正品の内容
種類 |  | ピラニ真空計 | [5 empty] | 製造業者 |  |  | ULVAC
| 品名 | [6 empty] | 型式 |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | アルバックテクノ 受入確認
1 | 表示器 | [6 empty] | ISG1 |  |  |  |  | 12345
2 | センサーユニット | [6 empty] | SW1-1 |  |  |  |  | 12345
3 | 測定子 | [6 empty] | SWP-16 |  |  |  |  | 12345
4 | 測定子ケーブル | [6 empty] | 2m |  |  |  |  | -
5 | ACアダプタ | [6 empty] | - |  |  |  |  | -
粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]
装置との接続口形状 | [5 empty] | Φ18 | [12 empty] | 粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]＋追加校正点
電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]
校正内容 | [18 empty] | 電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]＋追加校正点
種類 | [6 empty] | 内容
ピラニ真空計 | [6 empty] | 熱伝導真空計 標準点10，100，1000[Pa]＋追加校正点
[7 empty] | 追加校正点 |  |  | ○○Pa, ○○○Pa
熱伝導真空計 標準点10，100，1000[Pa]＋追加校正点
弊社への納品方法、および弊社からの返送方法
納品方法 |  |  | 混載便
返送方法 |  |  | 混載便（下記に返送先情報をご記入下さい。）
返送先 『混載便』選択時に記入 |  |  | 会社名 |  |  | 株式会社ABC
|  |  | 郵便番号 |  |  | 〒 | ○○○-○○○○
|  |  | 住所 |  |  | ○○県○○市○○番地
|  |  | 部署名 |  |  | 品質保証部 | [8 empty] | TEL | ○○○○-○○-○○○○
|  |  | お名前 |  |  | 真空太郎
使用履歴（記入漏れにより発生した弊社装置故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
化学物質名（化学式も含む） | [8 empty] | 有害性の有無 |  |  | 症状（有害の場合）
窒素ガス | [8 empty] | 無し
※弊社校正設備に悪影響を及ぼす恐れがあるものはお受け出来ません。
使用装置及び主排気系（例.蒸着装置、油拡散ポンプ）
別シート"JCSS校正仕様"を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明致します。
様式番号 FB0013-06
チェック願います
チェック
依頼者と同じ場合

## Sheet1 (hidden)
粘性真空計 | 粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]
粘性真空計 標準点1.5E-3，4.5E-3，9.0E-3，1.5E-2，4.5E-2，9.0E-2，1.5E-1，4.5E-1[Pa]＋追加校正点
電離真空計 | 電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]
電離真空計 標準点1.0E-3，1.0E-2，1.0E-1[Pa]＋追加校正点
隔膜真空計 | 隔膜真空計 標準点フルスケールの10，50，90％
隔膜真空計 標準点フルスケールの10，50，90％＋追加校正点
熱伝導真空計 | 熱伝導真空計 標準点10，100，1000[Pa]
熱伝導真空計 標準点10，100，1000[Pa]＋追加校正点
標準リーク | 標準リーク 24[℃]
標準リーク 5～40[℃]の範囲で指定された温度１点
その他 | 下記に手入力してください
送り先 依頼者と同じ
FALSE